SkinSense 프로토타입

부품 구매 & 조립 완전 가이드

알리익스프레스 장바구니 분석 + 최적 BOM + 단계별 조립법

2026년 2월 | Phase 1 PoC 빌드

# 1. 알리익스프레스 장바구니 부품 분석

장바구니에 담으신 4가지 부품을 SkinSense 프로토타입 관점에서 평가합니다.

| 부품명 | 가격 | 판정 | 장점 | 단점/문제점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NI USB-6501 DAQ | ₩58,800 | 비추천 | 24채널 디지털 I/O, NI 브랜드 신뢰성 | 아날로그 입력 없음! 주파수/임피던스 측정 불가. 디지털 ON/OFF만 가능. 이 프로젝트에 부적합. |
| PTC 히터 24V-230C | ₩1,463 | 보류 | 온도 보정 실험용으로 활용 가능, 저렴 | Phase 1에서는 불필요. Phase 2 온도 의존성 실험 시 고려. 24V 전원 별도 필요. |
| PTC 히터 5V-70C | ₩1,095 | 보류 | 5V로 아두이노 전원 활용 가능, 70도 안전 온도 | Phase 1에서는 불필요. 나중에 온도 보정 캘리브레이션 시 유용. |
| WL02 와전류 센서 | ₩24,450 | 추천 | 기성품 코일+컨트롤러 세트. 즉시 맴돌이전류 실험 가능. 코일 직경 적절. | 금속 탐지용 설계라 피부 측정 최적화 필요. 단일 주파수. 컨트롤러 해상도 제한적. |

## 핵심 판단

USB-6501 (₩58,800): 구매 취소 권장. 이 DAQ는 디지털 I/O만 지원하여 아날로그 주파수 변화를 읽을 수 없습니다. 아두이노 Nano의 아날로그 입력(10비트 ADC)이 Phase 1에 훨씬 적합하며, 가격도 ₩5,000 수준입니다.

WL02 와전류 센서 (₩24,450): 구매 추천. 1차 PoC의 핵심 부품입니다. 코일을 직접 감을 필요 없이 바로 맴돌이전류 실험이 가능합니다. 다만, 단독으로는 부족하므로 아래 추가 부품과 함께 시스템을 구성해야 합니다.

PTC 히터 (₩1,095~1,463): Phase 1에서는 구매 보류. Phase 2에서 온도 의존성 캘리브레이션 실험 시 5V 버전을 구매하면 됩니다.

# 2. 최적 BOM (Bill of Materials)

Phase 1 PoC와 Phase 2 정밀화를 위한 부품 목록입니다. 2단계로 나누어 구매하면 리스크를 줄일 수 있습니다.

## Phase 1: 즉시 구매 부품 (PoC 핵심)

| # | 부품명 | 모델/스펙 | 수량 | 단가(원) | 구매처 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WL02 와전류 센서 모듈 | 코일+컨트롤러 | 1 | 24,450 | AliExpress (장바구니) | 맴돌이전류 코일 센서 |
| 2 | Arduino Nano V3 | ATmega328P CH340 | 1 | 3,500 | AliExpress | 메인 MCU 제어 |
| 3 | VL53L0X ToF 거리센서 | I2C, 50~2000mm | 1 | 2,500 | AliExpress | 피부-코일 거리측정 |
| 4 | MLX90614 적외선 온도센서 | I2C, GY-906 | 1 | 4,500 | AliExpress | 피부 표면온도 측정 |
| 5 | 0.96" OLED 디스플레이 | SSD1306 I2C 128x64 | 1 | 2,000 | AliExpress | 실시간 데이터 표시 |
| 6 | 브레드보드 830홀 + 점퍼와이어 | MB-102 + M/M+M/F | 1세트 | 3,000 | AliExpress | 프로토타이핑 보드 |
| 7 | USB 미니 케이블 | Mini-B, 1m | 1 | 1,000 | AliExpress | 아두이노 연결/전원 |
| 8 | 저항 키트 + 커패시터 키트 | 1/4W 저항팩 + 세라믹 | 1세트 | 3,000 | AliExpress | LC 회로 튜닝용 |
|  | Phase 1 소계 |  |  | 약 43,950원 | 배송비 별도 (약 ₩5,000~10,000) |  |

## Phase 2: 추가 구매 부품 (정밀화 단계)

| # | 부품명 | 모델/스펙 | 수량 | 예상 가격 | 구매처 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LDC1612 인덕턴스 변환 모듈 | TI LDC1612 28bit I2C | 1 | ₩15,000~25,000 | AliExpress / Seeed | 고정밀 임피던스 측정 |
| B | NanoVNA-H4 | 10kHz~1.5GHz | 1 | ₩50,000~80,000 | AliExpress | 주파수 응답 분석 |
| C | PCB 스파이럴 코일 (커스텀) | FR4 2Layer, 14mm | 10장 | ₩15,000~30,000 | JLCPCB / PCBWay | 최적화 센서 코일 |
| D | PTC 히터 5V/70C | 5V-70C-1.2-2W | 2 | ₩2,190 | AliExpress (장바구니) | 온도 캘리브레이션 |
| E | ESP32-S3 DevKit | WiFi+BLE, 240MHz | 1 | ₩8,000 | AliExpress | BLE 통신 + 고속 ADC |
|  | Phase 2 소계 |  |  | 약 ₩90,000~145,000 |  |  |

## 총 예상 비용 요약

| 구분 | 부품비 | 배송비 포함 예상 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (PoC, 즉시) | ₩43,950 | 약 ₩55,000 |
| Phase 2 (정밀화, 3개월 후) | ₩90,000~145,000 | 약 ₩120,000~170,000 |
| 전체 합계 |  | 약 ₩175,000~225,000 |

* 기존 장바구니의 USB-6501(₩58,800) 제거로 약 6만원 절감 효과

# 3. Phase 1 조립 가이드 (Step-by-Step)

## Step 1: 브레드보드에 Arduino Nano 장착

브레드보드 중앙에 Arduino Nano를 꽂습니다. USB 포트가 보드 끝쪽을 향하도록 배치합니다.

핀 확인: D2~D13 (디지털), A0~A7 (아날로그), 5V, 3.3V, GND, SDA(A4), SCL(A5)

전원: USB 케이블 연결 시 5V 자동 공급. 외부 전원 불필요.

## Step 2: WL02 와전류 센서 연결

WL02 센서 모듈은 코일(둥근 평면 코일)과 컨트롤러 보드로 구성됩니다.

| WL02 핀 | Arduino Nano 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | 센서 전원 공급 (5V) |
| GND | GND | 공통 접지 |
| OUT (아날로그) | A0 | 맴돌이전류 감지 신호 (아날로그 전압 변화 → 주파수 변화에 대응) |
| OUT (디지털) | D2 | 근접 감지 트리거 (물체 감지 시 HIGH → 인터럽트 활용 가능) |

코일 배치: 코일의 평면 부분이 피부를 향하도록 합니다. 코일과 피부 사이 간격은 1~5mm로 유지합니다.

주의사항: WL02의 아날로그 출력은 0~5V 범위로 Arduino의 10bit ADC(0~1023)로 읽힙니다. 금속 접근 시 값이 변화합니다. 피부는 약한 전도체이므로 변화가 미세할 수 있습니다.

## Step 3: VL53L0X 거리 센서 연결 (I2C)

ToF 레이저 거리센서로 코일-피부 간 이격 거리를 정밀 측정합니다.

| VL53L0X 핀 | Arduino Nano 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VIN | 5V | 모듈 내장 레귤레이터로 3.3V 변환 |
| GND | GND | 공통 접지 |
| SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 (주소: 0x29) |
| SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 |

정밀도: 50mm~2000mm 범위, ±3% 오차. 피부 근접 측정(1~50mm)에서는 ±1mm 정도.

## Step 4: MLX90614 적외선 온도 센서 연결 (I2C)

비접촉식으로 피부 표면 온도를 측정하여 임피던스 온도 보정에 활용합니다.

| MLX90614 핀 | Arduino Nano 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | 모듈 레귤레이터 내장 (3.3V/5V 호환) |
| GND | GND | 공통 접지 |
| SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 (주소: 0x5A) - VL53L0X와 버스 공유 |
| SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 공유 |

FOV: 90도 시야각. 피부에서 1cm 거리에서 약 2cm 직경 영역의 평균 온도를 측정합니다.

정밀도: 실온 부근 ±0.5도C. 의료용 버전(MLX90614-BCF)은 ±0.2도C.

## Step 5: OLED 디스플레이 연결 (I2C)

실시간 측정값을 확인하는 디스플레이입니다.

| OLED 핀 | Arduino Nano 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | 디스플레이 전원 |
| GND | GND | 공통 접지 |
| SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 (주소: 0x3C) - 3개 I2C 디바이스 동일 버스 공유 |
| SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 공유 |

I2C 버스 구성: VL53L0X(0x29) + MLX90614(0x5A) + OLED(0x3C) = 주소 충돌 없음!

# 4. 시스템 아키텍처 & 데이터 흐름

## 전체 연결 구조

[코일 센서] ─── A0 ───┐

[WL02 OUT] ─── D2 ───┤

│

[VL53L0X] ─── SDA/SCL ───────────┤── Arduino Nano ─── USB ─── PC (Python)

[MLX90614] ── SDA/SCL ───────────┤

[OLED 0.96"] ── SDA/SCL ─────────┘

## 데이터 수집 흐름

1단계: Arduino가 100ms 간격으로 4개 센서를 순차 읽기

WL02 아날로그 값(A0) → ADC 10bit → 0~1023 값

VL53L0X 거리(I2C) → mm 단위 정수값

MLX90614 온도(I2C) → 0.01도C 해상도 부동소수점

2단계: 시리얼 출력 포맷 (CSV 형식)

timestamp,eddy_raw,distance_mm,skin_temp_C,ambient_temp_C

1708234567,487,12,33.45,24.12

3단계: PC Python 스크립트가 시리얼 데이터 수신 및 실시간 플로팅

pyserial로 COM 포트 읽기 → pandas DataFrame 저장 → matplotlib 실시간 그래프

## Arduino 라이브러리 설치 목록

| 라이브러리 | 대상 센서 | 설치 방법 |
| --- | --- | --- |
| Adafruit_VL53L0X | VL53L0X ToF | Arduino IDE > 라이브러리 관리자 > 'VL53L0X' 검색 |
| Adafruit_MLX90614 | MLX90614 IR Temp | Arduino IDE > 라이브러리 관리자 > 'MLX90614' 검색 |
| Adafruit_SSD1306 | OLED 디스플레이 | Arduino IDE > 라이브러리 관리자 > 'SSD1306' 검색 |
| Wire.h | I2C 통신 | Arduino 기본 내장 (설치 불필요) |

# 5. Phase 1 실험 프로토콜 (4주 계획)

## Week 1: 하드웨어 조립 & 기본 테스트

Day 1-2: 부품 도착 확인, 브레드보드에 Arduino + WL02 연결

Day 3-4: analogRead(A0) 값 시리얼 모니터에 출력, 기준값(공기 중) 기록

Day 5-7: 알루미늄 호일을 코일에 접근시키며 거리별 값 변화 측정

성공 기준: 알루미늄 호일 1cm 접근 시 ADC 값 50 이상 변화

## Week 2: I2C 센서 추가 & 다중 채널 수집

Day 1-2: VL53L0X + MLX90614 + OLED 추가 연결

Day 3-4: I2C 스캔으로 3개 디바이스 주소 확인 (0x29, 0x5A, 0x3C)

Day 5-7: 4채널 동시 수집 코드 완성, CSV 시리얼 출력 확인

성공 기준: 4개 센서 동시 읽기, 100ms 주기 안정적 데이터 출력

## Week 3: 전도도 비교 실험

실험 1: 건조 종이 vs 젖은 종이 vs 식염수(0.9%) 비교

실험 2: 거리 의존성 곡선 (1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 20mm)

실험 3: 피부(전완부) 기저값 측정 (5회 반복, 표준편차 계산)

성공 기준: 젖은 종이와 건조 종이 간 ADC 값 차이 검출

## Week 4: 보습 크림 PoC & 보고서

실험 4: 보습 크림 도포 전/후 임피던스 변화 감지

프로토콜: 전완부 3cm x 3cm 영역, 보습 크림 0.1g 도포

측정 시점: 도포 전, 도포 직후, 1분, 5분, 10분 후

각 시점 5회 반복 측정 → 평균 및 표준편차 기록

Python으로 시계열 그래프 생성 (matplotlib)

Phase 1 기술 보고서 작성

성공 기준: 보습 크림 도포 후 ADC 값의 통계적 유의미한 변화 (t-test p < 0.05)

# 6. Phase 2 업그레이드 전략

## 왜 LDC1612로 업그레이드해야 하는가?

| 비교 항목 | Phase 1: WL02 + Arduino | Phase 2: LDC1612 + ESP32 |
| --- | --- | --- |
| 해상도 | 10bit ADC (1024 단계) | 28bit LDC (268M 단계!) |
| 측정 대상 | 아날로그 전압 간접 측정 | 인덕턴스/공진주파수 직접 측정 |
| 주파수 범위 | 단일 주파수 (고정) | 1kHz ~ 10MHz 가변 |
| 채널 | 1채널 | 2채널 (차분 측정 가능) |
| 통신 | USB 시리얼 (유선) | WiFi + BLE (무선) |
| 특허 연계 | 단일주파수 → 층별 분리 불가 | 복수주파수 차분법 → 각질층 선별 가능 (특허 핵심) |

## LDC1612 + PCB 코일 연결도

LDC1612 모듈은 I2C로 ESP32에 연결되며, 2채널 독립 LC 공진회로를 통해 복수 주파수 측정이 가능합니다.

[PCB 코일 CH0] ── LC 탱크(고주파 100MHz용) ─── LDC1612 CH0 ──┐

[PCB 코일 CH1] ── LC 탱크(저주파 1MHz용) ──── LDC1612 CH1 ──┼── I2C ── ESP32-S3

[VL53L0X] ──────────────────────────────────────────────────┤

[MLX90614] ─────────────────────────────────────────────────┘

CH0(고주파, 100MHz): 스킨 효과 침투깊이 δ ≈ 15μm → 각질층만 측정

CH1(저주파, 1MHz): 스킨 효과 침투깊이 δ ≈ 150μm → 진피까지 측정

차분 신호: S_sc = Z_CH0 - (α x Z_CH1) → 각질층 순수 신호 추출 (특허 청구항 1의 핵심)

## PCB 코일 설계 스펙 (JLCPCB 발주용)

| 파라미터 | 고주파 코일 (CH0) | 저주파 코일 (CH1) |
| --- | --- | --- |
| 기판 | FR4, 2-layer | FR4, 2-layer |
| 외경 (Dout) | 8mm | 14mm |
| 턴수 | 10턴/layer x 2 = 20턴 | 32턴/layer x 2 = 64턴 |
| 트레이스 폭/간격 | 0.15mm / 0.15mm | 0.1mm / 0.1mm |
| 인덕턴스 (L) | ~2μH | ~19.4μH |
| 병렬 캐패시터 (C) | ~1.3pF (100MHz 목표) | ~330pF (2MHz 목표) |
| JLCPCB 발주 | 5장 $2 + 배송 $8 | 5장 $2 + 배송 $8 |

# 7. 구매 체크리스트 & 알리익스프레스 팁

## 알리익스프레스 검색 키워드

| 부품 | 검색어 (영문) | 선택 팁 |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano | Arduino Nano V3.0 CH340 ATmega328P | CH340 칩이 가장 저렴. 호환보드 OK |
| VL53L0X | VL53L0X GY-530 ToF laser distance sensor module | GY-530 보드가 가장 흔함 |
| MLX90614 | GY-906 MLX90614 infrared temperature sensor I2C | GY-906 모듈 선택 (레귤레이터 내장) |
| OLED | 0.96 inch OLED I2C SSD1306 128x64 white | 4핀 I2C 버전 선택 (SPI 아님) |
| 브레드보드 | MB-102 breadboard 830 holes + jumper wire kit | 세트 구매 시 점퍼 포함이 유리 |
| LDC1612 (Phase 2) | Grove LDC1612 inductive sensor module OR LDC1612 breakout | Seeed Grove 버전이 아두이노 라이브러리 지원 최고 |

## 구매 시 주의사항

배송 묶음: 가능하면 같은 판매자에서 여러 부품을 구매하면 배송비를 절약할 수 있습니다. 'Amy Electronic Store', 'Great Wall Electronics' 등 종합 부품 스토어를 활용하세요.

배송 기간: CJ Logistics 기준 2~4주. 'Choice' 배송 선택 시 1~2주로 단축 가능. 급하면 쿠팡/디바이스마트(국내)에서 구매하되 가격은 2~3배.

WL02 와전류 센서: 장바구니에 담으신 것 그대로 구매하세요. 'Amy Electronic Store' 평점 4.7, 판매 900건 이상으로 신뢰할 수 있습니다.

국내 대안: 디바이스마트(devicemart.co.kr), 엘레파츠(eleparts.co.kr)에서 Arduino + 센서류는 당일배송 가능. 단가는 높지만 빠른 시작이 필요하면 유용합니다.

## 장바구니 최종 액션 요약

| 장바구니 항목 | 액션 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| NI USB-6501 DAQ (₩58,800) | 삭제 | 아날로그 입력 없음. Arduino가 더 적합하고 저렴함. |
| PTC 히터 24V (₩1,463) | 삭제 | 24V 전원 필요. 프로젝트에 불필요. |
| PTC 히터 5V (₩1,095) | 보류 | Phase 2 온도 캘리브레이션 시 구매. |
| WL02 와전류 센서 (₩24,450) | 구매! | PoC 핵심 부품. 즉시 구매. |
| + Arduino Nano (₩3,500) | 추가! | 메인 MCU. USB-6501 대체. |
| + VL53L0X (₩2,500) | 추가! | 코일-피부 거리 정밀 측정. |
| + MLX90614 (₩4,500) | 추가! | 피부 온도 비접촉 측정. |
| + OLED + 브레드보드 + 기타 | 추가! | 디스플레이 + 프로토타이핑 필수품. |

절감 효과: USB-6501(₩58,800) 제거 → Arduino Nano 등 대체 부품 합계 약 ₩55,000 → 약 ₩4,000 절감 + 성능은 훨씬 우수